附件3

移动源监测设备主要技术指标要求

一、便携式不透光检测仪主要技术指标

（一）测量范围

不透光度：（0 ～ 99. 9）%

光吸收系数：（0 ～ 16.0） m-1

（二）测量精度

不透光度：0.1 %

光吸收系数：0.01 m-1

（三）准确度

不透光度：±2.0 %

（四）设备重量：不超过8KG，方便野外工作

（五）数显功能：有

（六）打印功能：有

（七）校准证书：有

（八）质保及免费维护时间：不少于3年

（九）联网要求：检测数据能实时上传到省“移动源检查”APP

二、便携式林格曼黑度仪主要技术指标

（一）测量范围：0～5 级

（二）测量精度：0.25 级

（三）电源：锂电池，可充电

（四）设备重量：不超过3KG，方便野外工作

（五）数显功能：有

（六）打印功能：有

（七）校准证书：有

（八）质保及免费维护时间：不少于3年

（九）联网要求：检测数据能实时上传到省“移动源检查”APP

三、OBD诊断仪主要技术指标

（一）设备性能：满足GB3847-2018及GB18285-2018对OBD诊断仪的技术要求

（二）设备重量：不超过1KG，方便野外工作

（三）数显功能：有

（四）打印功能：有

（五）质保及免费维护时间：不少于3年

（六）联网要求：检测数据能实时上传到省“移动源检查”APP

四、便携式车用尿素质量快速检测仪主要技术指标

（一）测量范围：

尿素含量（质量分数）：0.0~51.0%

折光率：1.3330~1.4201

（二）测量精度：

尿素含量（质量分数）：0.1%

折光率：0.0001

（三）准确度：

尿素含量（质量分数）：±0.2%

折光率：±0.00004

（四）设备重量：不超过1KG，方便野外工作

（五）数显功能：有

（六）打印功能：有

（七）校准证书：有

（八）质保及免费维护时间：不少于3年

（九）联网要求：检测数据能实时上传到省“移动源检查”APP

五、便携式油品硫含量快速检测仪主要技术指标

（一）测量范围：1 mg/kg ~10000 mg/kg

（二）测量精度：1mg/kg（样品硫含量不超过10mg/kg时）

（三）准确度：

样品硫含量不超过10mg/kg时：±8%

样品硫含量超过10mg/kg时：±4%

（四）设备重量：不超过15KG，方便野外工作

（五）样品检测时间：不超过300s

（六）数显功能：有

（七）打印功能：有

（八）校准证书：有

（九）质保及免费维护时间：不少于3年

（十）联网要求：检测数据能实时上传到省“移动源检查”APP